{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目名称","名称","单位","数量","预算（万元）","需求"]
["高质量临床中重点专科建设","气压弹道式体外冲击波","台",1,9.8,"适用范围：适用于生物力学疗法，肌筋膜激痛点，肌腱止点功能障碍，活化肌肉和结缔组织，针灸冲击波疗法，用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗。\n1.采用气压弹道式放射状冲击波源，更适合骨骼肌肉系统冲击波治疗，在骨肌疾病临床治疗领域广泛应用； \n2.机重不超过10Kg，便于携带移动治疗，可选配台车和专用拉杆箱。 \n3.彩色液晶中英文触摸屏设计，显示直观，操作简便； \n4.支持中、英语言界面； \n5.内置治疗图示，提供专业治疗方案建议； \n6.※可自由编辑并储存自定义处方，满足个性化治疗需求及研究使用； \n7.开关具备保险装置，防止误操作； \n8.手柄具备触发按钮，治疗中可控制手柄暂停与输出； \n9.支持USB接口一键升级； \n10.治疗强度1~4bar可调，步长0.1bar； \n11.※治疗频率1~17Hz连续可调，步长1Hz； \n12.治疗枪子弹、枪管拆卸简便，可自行维护； \n13.※具有单次冲击模式，方便调试治疗强度及痛点定位； \n14.可配备放射头、聚焦头、针灸头、深度头等治疗头，不同直径不同结构，适用不同治疗部位及病症，针对性治疗； \n15.治疗过程中，参数可调节，更适用于临床操作，节约时间，减少操作步骤。"]
[null,"超声理疗仪（双头）","台",1,2.4,"1.采用双通道便携式设计，方便移动：尺寸：小于400（L）×200（W）×150（H）mm\n2.重量： 小于4千克\n3.电源 输入：100V-240V-，50-60Hz，1.35A；输出：15V=3A\n4.※工作频率：1MHz±10%，3MHz±10%，两个治疗头均有1MHz和3MHz两种工作频率\n5.输出功率：0.5W-10W±20%，当占空比≧80%，使用5 cm²治疗头。\n6.脉冲持续时间： 1ms-56ms\n7.脉冲重复周期： 63ms，21ms，10ms\n8.脉冲重复频率： 16Hz，48Hz，100Hz\n9.占空比： 10%-100%，每步调节10%\n10.治疗时间： 1-30分钟可调\n11.有效辐射面积： 1 cm²±20%；5 cm²±20%\n12.※最大输出强度： 占空比≧80%：2W/cm²； 占空比≦70%：3W/cm²\n13.有效声强： 不大于3.0W/ cm²，每档调节0.1W/ cm²\n14.波束不均匀系数：≦8.0 ；波束类型： 准直型\n15.防水等级： IPX7（可用于水下操作）\n16.波形类型： 连续波、脉冲波\n17.波束最大声强： 24W/cm²\n18.※负载检测：超声探头可自动检测负载，无负载时指示灯闪烁，自动暂停输出；有负载时指示灯常亮，自动开始输出\n19.超温保护：超声探头具备超温保护功能，防止过热\n"]
[null,"医用诊疗床（电动PT床）","台",1,2.3,"适应范围：患者坐起、翻身训练、坐位平衡训练、Bobath、PNF等各种神经生理学疗法、针对肌力、关节活动度、肌张力等的常规运动疗法和其他运动疗法等。\n性能参数：\n1.※产品为一折两段床，段位分为头段及腰腿段两部分。\n2.床体净重：110× (1±15% ) kg。\n3.床面总规格（长×宽）： 不小于床面2000mm×1100mm；\n4.床体头段的角度调节方式为气弹簧调节，方便省力。\n5.床体头段的角度可调范围为：0～80°，误差±5°。\n6.床体升降高度可调：需包括450mm～900mm。\n7.床体高度的升降方式：通过脚控连杆进行调节，治疗师在床的两旁均可通过脚控连杆调节床体的高度。\n8.床体动态升降最大承重不低于200kg，最大静态承重不低于400kg。\n9.※脚踏控制结构，脚轮控制方便床体的转移，进行手法治疗时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性。\n10.※采用LINAK高性能电机，运行安静流畅。\n11.床体具有由患者停止床功能控制的装置。\n"]
[null,"空气波压力循环治疗仪器","台",1,2.4,"适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的静脉血栓，减轻肢体水肿。\n性能参数：\n1.具有国家规定的医疗器械产品注册证； \n2.适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗、以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。\n3.不小于5英寸LCD液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷； \n4.※至少6种专业空气波充气模式，各模式可自由选择，满足医院不同患者使用，可根据患者病情选择治疗模式。\n5.单气压通道，单电疗通道，专业双通道设计，电疗气压两用一体机； \n6.※内置两种神经肌肉电刺激模式（F1和F2），F1：肌肉泵模式（预防静脉血栓形成），F2：锻炼骨骼肌模式（缓解肢体功能障碍，减轻肢体水肿）； \n7.※通过专业设计，可选择空气波压力疗法和电刺激疗法单独使用或者联动使用，大大提高了治疗的安全性；同时丰富治疗手段，提高临床工作效率。\n8.配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果； \n9.特制叠加式双层无缝气囊，有效地规避了出现压力死角，使挤压更有效，这样避免了挤压不充分的情况出现； \n10.配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配； \n11.※配备专业一分四电疗输出线1根和特制硅胶电极片16片，用以电疗使用； \n12.设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换； \n13.特制充气气泵，有效地降低噪声，使用时产生的噪声≤65dB，震动幅度小，充气速度快，充气所用时间短； \n14.治疗时间1min-90min连续可调，满足临床上的治疗需求； \n15.设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可以达到同等的治疗压力，保证了不同患者治疗效果相同； \n16.※实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损； \n17.过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤； \n18.断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤； \n19.※气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购。"]
[null,"吸附式点刺激低频治疗仪","台",1,7.6,"适用范围：适用于经皮镇痛及改善肌肉萎缩,对神经及肌肉进行刺激和无创针灸治疗。\n1.不小于9英寸彩色液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便； \n2.※12组电路输出，最多可治疗24个治疗点； \n3.脉冲频率范围： 1Hz～999Hz； \n4.负载为500Ω时，仪器最大输出电流有效值应不大于50mA； \n5.在接负载的情况下仪器的电压峰值应不大于300V； \n6.脉冲宽度：SSP电极时为50µs ，普通电极时为150µs； \n7.治疗时间： 1min-90min可调，步长1 min； \n8.※吸附式电极、普通电极两种可供选择；\n9.特殊的中央圆锥体、底部圆盘和周围密封硅胶式镀金属电极，导电性更好，锥体电极精准电刺激，圆盘分散部分电流，避免电流过度集中，模拟无创针灸疗法，达到针灸镇痛的治疗效果； \n10.负压吸引式电极，使电极能轻松地吸附于治疗部位，操作方便，并有拔罐功能； \n11.负压性能，工作压力设置范围在5KPa-40KPa内可调； \n12.※多种操作模式可供选择，包含无创针灸、低频电疗等模式可选，也可选择自由设置各类参数；\n13.※无创针灸模式，通过吸附式镀金属锥状电极将特殊的超低脉宽电流输入到治疗“点”； \n14.低频电疗模式，设备可更换电极，更换为电极片可使用低频电疗模式； \n15.自由模式，亦称专家模式，参数可自由设定调节，可用于科研或患者个性化治疗； \n16.※内置治疗处方，包含建议穴位点及取穴图示，临床适用范围广，内置多种疾病处方，操作更加简单，适用于非中医学操作者； \n17.自由模式中的输出频率，间歇时间，均可自由设定可为临床提供更多治疗选择； \n18.八种治疗模式：连续、间歇、扫引、主副、混合、1/F低、1/F高、1/F广域；可对参数自由调节，适用于中医基础扎实的临床工作者，针对性个性化治疗调节，同时适用于科研； \n19.[1/f节奏]模式，电流将更于被人体接受，人体的耐受性将最大降低； \n20.一键飞梭旋钮，360°无死角精准调控，还有自动锁定功能，防止误碰影响治疗电流。\n21.治疗结束输出强度自动归零并声音提示； \n22.安全保护：断路保护； 治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗。"]
[null,"总计",null,5,24.5]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}